## 附件1
附件1：
串联质谱仪相关设备及耗材参数要求
科室名称 | 包件号 | 包内序号 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 单位 | 最高单价限价（元） | 数量 | 最高限价（元） | 参数需求
检验科 | 1 | 1 | 生物通风柜 | 国产 | 个 | 20000 | 1 | 20000 | 通风柜的功能中最主要的是排气功能，在化学实验室中，实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。 通风柜参数： 1柜体：采用厚度1.0mm以上冷轧钢板制作，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂。具有良好的耐化学腐蚀性能。内衬及导流板采用PP板，厚度大于不小于6mm，三风道设计，无排风死角。 2.台面采用12mm以上厚防酸碱实芯理化板，台前设拦水沿，防止水液外溢。 3. 视窗采用不小于5mm厚钢化玻璃制作。 4. 调节门轨道：C型包容式设计。 5. 调节门悬吊钢索：采用覆膜钢索。 6. 调节门平衡配重：采用配重箱设计。 7. 集徘气风罩：采用PP板制作，出风口直径为250mm。 8. 配件：下柜预留进水口。 9. 配电装置包括由电源控制、风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合控制系统，并配装30w照明光管。
|  | 2 | 万向排气罩 | 国产 | 个 | 10000 | 1 | 10000 | 万向排气罩的功能中最主要的是排气功能，在化学实验室中，实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。 万向排气罩： 1.关节:高密度PP/PC材质,可360度旋转调节方向,易折卸、重组及清洗。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧旋钮：高密度PP/PC制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP/PC制成。 7.伸缩导管：直径75mmPVC/PC。 8.固定架：高密度PP/PC材质（吸顶式/壁式）。
| 2 | 1 | 正压固相萃取仪 | 国产 | 个 | 58000 | 1 | 58000 | 适用于96孔蛋白沉淀板、固相萃取板、SLE板、MAS板及过滤板。 需具备 1、SPE通道可同时处理96个样品 2、液体过柱动力具备正压（压力可调）、双压力调节（最大压力60psi）两种模式。
| 3 |  | 氮吹仪 | 国产 | 个 | 10000 | 1 | 10000 | 通过氮气吹入加热样品表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离、从而达到样品无氧浓缩目的，保持样品更纯净，并能同时浓缩96个样品。且能具有以下使用便捷，易操作特点 1.温度控制范围在5℃-150℃ 2.升温时间（从40℃-150℃）≤30分钟 3.定时时间：1min-99h; 4.控温精度：40℃-100℃≤±0.5℃;100℃-150℃≤ ±1.0℃ 5.电源功率: 不低于400W ; 6.外形尺寸(mm)：不大于290×250×500 mm
| 4 | 1 | 微孔板恒温振荡器 | 国产 | 个 | 15000 | 1 | 15000 | 1.具备微孔板上下同时加热功能，不少于2块微孔板位 2.带有振荡混匀功能，温度控制范围室温+5℃-70℃ 3.振荡转速范围：100-1200 rpm 4.定时功能：可定时，1min-99h等 5.外形尺寸：不大于290×280×150 mm
|  | 2 | 迷你混合仪 | 国产 | 个 | 1000 | 1 | 1000 | 用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可用于0.2-50ml微量管和直径小于108mm的试管或小容器。 速度控制在0-2500rpm
| 5 | 1 | 高速离心机 | 国产 | 台 | 10000 | 1 | 10000 | 用于体液标本的高速离心，台式 需求：1.最高转速不低于12000转/分钟 2.转子容量具备不低于：1.5/2.2ml*24支,5ml*12支等两种规格 3.定时范围：1-99 min 4.噪 声：≤70dB（A） 5.外形尺寸：不大于400×280×280mm
|  | 2 | 超声波清洗仪 | 国产 | 个 | 5000 | 1 | 5000 | 用于液相色谱流动相使用前超声脱气处理以及日常串联质谱维护中超声清洗零部件，其中要求： 1.全不锈钢，配网架，有盖子，恒温加热，可设定超声工作时间、超声功率及加热温度，可手控排进水； 2.超声功率不小于150w，加热功率不小于400w； 3.清洗温度：常温至80℃，温度可调； 4.规格：5或6L;
| 6 | 1 | 水溶性维生素测定色谱柱 | 进口 | 根 | 6950 | / | / | 适用于串联质谱仪（型号：AB SCIEX 4500）
|  | 2 | 脂溶性维生素测定色谱柱 | 进口 | 根 | 6950 | / | / | 适用于串联质谱仪（型号：AB SCIEX 4500）